**HOITOYKSIKÖN Hb-VIERITESTIN VERTAILUMITTAUSTEN SEURANTALOMAKE**

Laitteen sijoituspaikka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Laitteen merkki: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Laitteen sarjanumero:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Laitteen vastuuhenkilö:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Testin eränumero (LOT)** | **Näytetunniste (potilas)** | **Hb vieritesti tulos** | **Hb laboratorio tulos** | **Mittaajan nimi** | **Huomioita** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Vertailumittausten eron tulisi olla ± 10 %:n sisällä. Ks. taulukko seuraavalla sivulla.**

**Vertailumittausten hyväksymisrajat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Laboratorion B-Hb tulos (g/l)** | **Vieritestilaitteen tulos -/+ 10 % (g/l)** |   | **Laboratorion B-Hb tulos (g/l)** | **Vieritestilaitteen tulos -/+ 10 % (g/l)** |   | **Laboratorion B-Hb tulos (g/l)** | **Vieritestilaitteen tulos -/+ 10 % (g/l)** |
|  | vähintään | enintään |   |  | vähintään | enintään |   |  | vähintään | enintään |
| **90** | 81 | 99 |  | **125** | 113 | 138 |  | **160** | 144 | 176 |
| **91** | 82 | 100 |  | **126** | 113 | 139 |  | **161** | 145 | 177 |
| **92** | 83 | 101 |  | **127** | 114 | 140 |  | **162** | 146 | 178 |
| **93** | 84 | 102 |  | **128** | 115 | 141 |  | **163** | 147 | 179 |
| **94** | 85 | 103 |  | **129** | 116 | 142 |  | **164** | 148 | 180 |
| **95** | 86 | 105 |  | **130** | 117 | 143 |  | **165** | 149 | 182 |
| **96** | 86 | 106 |  | **131** | 118 | 144 |  | **166** | 149 | 183 |
| **97** | 87 | 107 |  | **132** | 119 | 145 |  | **167** | 150 | 184 |
| **98** | 88 | 108 |  | **133** | 120 | 146 |  | **168** | 151 | 185 |
| **99** | 89 | 109 |  | **134** | 121 | 147 |  | **169** | 152 | 186 |
| **100** | 90 | 110 |  | **135** | 122 | 149 |  | **170** | 153 | 187 |
| **101** | 91 | 111 |  | **136** | 122 | 150 |  | **171** | 154 | 188 |
| **102** | 92 | 112 |  | **137** | 123 | 151 |  | **172** | 155 | 189 |
| **103** | 93 | 113 |  | **138** | 124 | 152 |  | **173** | 156 | 190 |
| **104** | 94 | 114 |  | **139** | 125 | 153 |  | **174** | 157 | 191 |
| **105** | 95 | 116 |  | **140** | 126 | 154 |  | **175** | 158 | 193 |
| **106** | 95 | 117 |  | **141** | 127 | 155 |  | **176** | 158 | 194 |
| **107** | 96 | 118 |  | **142** | 128 | 156 |  | **177** | 159 | 195 |
| **108** | 97 | 119 |  | **143** | 129 | 157 |  | **178** | 160 | 196 |
| **109** | 98 | 120 |  | **144** | 130 | 158 |  | **179** | 161 | 197 |
| **110** | 99 | 121 |  | **145** | 131 | 160 |  | **180** | 162 | 198 |
| **111** | 100 | 122 |  | **146** | 131 | 161 |  | **181** | 163 | 199 |
| **112** | 101 | 123 |  | **147** | 132 | 162 |  | **182** | 164 | 200 |
| **113** | 102 | 124 |  | **148** | 133 | 163 |  | **183** | 165 | 201 |
| **114** | 103 | 125 |  | **149** | 134 | 164 |  | **184** | 166 | 202 |
| **115** | 104 | 127 |  | **150** | 135 | 165 |  | **185** | 167 | 204 |
| **116** | 104 | 128 |  | **151** | 136 | 166 |  | **186** | 167 | 205 |
| **117** | 105 | 129 |  | **152** | 137 | 167 |  | **187** | 168 | 206 |
| **118** | 106 | 130 |  | **153** | 138 | 168 |  | **188** | 169 | 207 |
| **119** | 107 | 131 |  | **154** | 139 | 169 |  | **189** | 170 | 208 |
| **120** | 108 | 132 |  | **155** | 140 | 171 |  | **190** | 171 | 209 |
| **121** | 109 | 133 |  | **156** | 140 | 172 |  | **191** | 172 | 210 |
| **122** | 110 | 134 |  | **157** | 141 | 173 |  | **192** | 173 | 211 |
| **123** | 111 | 135 |  | **158** | 142 | 174 |  | **193** | 174 | 212 |
| **124** | 112 | 136 |  | **159** | 143 | 175 |  | **194** | 175 | 213 |